磁振热治疗仪

技术参数：

1、单通道机型,标配颈肩温热导子；

★2、3.5寸彩色液晶显示屏；

3、磁场强度：0～38mT；

4、振动频率：50Hz±1Hz；

★5、具有六种工作模式选择（1s、2s、2.5s、3s、4s、5s）；

★6、加热方式：40℃、46℃、52℃、58℃、常温五个档可调，误差为±2℃；

7、超温保护：具有两级超温保护装置。一级保护指治疗垫表面温度超过设定值时，自动切断输出；二级保护指当一级保护失效，治疗垫表面温度达到60℃时，自动切断电源；

8、时间选择：1～60分钟可调，步距增量为1分钟，误差为±10% ；

9、连续工作时间：＞8h；

★10、本产品取得计算机软件著作权。