一、远程实时动态心电记录仪技术参数：
1、导联体系：Mason-Likar体系
2、标准灵敏度：10mm/mV
3、耐极化电压：±300mV
4、内部噪声：≤30 μVpp
5、输入阻抗：≥5MΩ
6、输入回路电流：≤ 0.1μA
7、共模信号抑制比：≥89dB
8、幅频特性：0.05Hz～40Hz（-3.0dB～+0.4dB）
9、最小检测信号：≤20 μV
10、数据传输方式：远程传输GPRS、USB
11、监测范围：移动信号覆盖范围以内
12、设备存储介质和容量：≥4GB
13、起搏脉冲抑制功能                                                                       ★14、实时数据记录内容：≥72秒异常心电数据帧，包括自动或手动记录、定时记录数据（提供软件显示部分的截图证明）                                                                           ★15、心电数据发送方式：预警自动发送、手动发送、定时发送、专家远程随访发送                                                                      16、液晶图像界面：彩色背景网格，等比例显示不少于3个导联波形
17、支持已记录心电图片段回顾浏览功能
★18、自适应分析预警性能指标：自适应调整分析阈值，无需人工设置
19、报警功能：电池低电压报警、电极脱落报警、移动网络缺失报警
★20、黑匣子功能：循环记录监测设备重要操作日志，人工不可删除，保存医疗证据，避免医患纠纷
二、动态心电网络平台监护中心软件技术参数：
1、业务受理软件系统：
2、远程心电分析软件系统：
3、动态心电分析软件系统：
4、心电监测数据的云存储：
★5、软件与硬件是同一品牌（提供注册证）FDA、CE、中国NMPA
6、监护站能够通过网络与监护中心连接，可以传输心电数据及长程分析报告。
AI-ECG Platform心电软件分析系统参数