-80°低温冰箱招标参数

1、设定温度范围-10°C～-86°C，适用范围在-40°C～-86°C 范围调节。

*2、多种故障报警（高低温报警、传感器报警、冷凝器散热差报警、环温超标报警、断电报警、门开报警、电池电量低报警），两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能、断电记忆功能）

3、采用HC制冷系统，明确制冷剂用量，制冷剂用量符合国家安全标准,可燃制冷剂不能高于150g；

4、有效容积≥330升，工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz

5、25℃环温时，耗电量小于7.5Kw.h/24h；；

6、冷凝风机：冷凝风机两个，可根据环静温度实现智能开停，有效节能，降低噪音。环温高于20℃时开启2 个风机，环温高于12℃低于20℃时开启一个风机，环温低于12℃时关闭所有风机

7、一体式手把门锁设计，单手实现开关门。可同时使用暗锁及双挂锁。

8、2个发泡内门并带密封条设计，外门4层密封。整机共计5层密封，保温效果好。

9、箱内温度均匀度≤7℃，

10、25℃环温时，降温速度≤5小时

11、进口压缩机2个，功率≤900W；

*12、LED 显示屏，可显示环温及输入电压。

13、使用航空真空隔热材料VIP，厚度≥25mm。

14、内胆为电锌板喷粉，防腐蚀，导热快。

*15、微电脑控制，并配置大容量存储空间，实时保存箱内设定温度、实际温度、高、低温报警温度、输入电压、环温等数据，数据可永久保存，且可通过自带的USB端口导出全部数据，实现数据的可追溯性；

*16、具有内置5V冷链供电系统，确保用电安全，减少外部布线，降低故障风险。

17、具有可加热平衡孔模块，可满足短时间内连续开门；

18、双测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度。

*19、具有医疗器械注册证

20、可选配网络接口，选配同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录冷链设备运行状态，并短信报警；

21、可选配样本资源管理信息化系统；规范、便捷管理样本；