无创双水平呼吸机技术参数

- ≥8英寸TFT液晶显示屏，触控屏。

- 监测参数：压力（气道压力/呼末正压、平均压、气道峰压）、氧浓度、自主呼吸频率、吸呼比、呼气时间、流量。

- 图形显示：压力－时间波形、流量柱状图显示流量。

- 内置电子空氧混合器，氧浓度调节范围：21%-100%,误差≤±3%。

- 使用包含科恩达效应和气流切换原理气道正压发生器，可兼容Infant Flow LP、Medijet、NV FLOW、Neo.Flow四种压力发生器。

- ▲标配NCPAP、NIPPV、SNIPPV、HFNC四种通气模式，还具有快氧通气和手动通气两种辅助通气模式。

- 在NCPAP/SNIPPV通气模式下，具有自主呼吸频率监测和显示功能。

- 腹部呼吸传感器触发灵敏度可调节，设置范围1-10级。

- ▲在NCPAP通气模式下具有窒息唤醒功能，且唤醒次数1-5次可调节。

- ▲在HFNC高流量氧疗通气模式下具有压力监测功能。

- 参数设置范围：

11.1  吸气压力：3-20cmH2O

11.2  呼末正压PEEP：1-13 cmH2O

11.3  窒息唤醒压力：3-20cmH2O

11.4  窒息间隔：OFF，1s-30s

11.5  吸气时间：0.1-15s

11.6  呼吸频率：1-120bpm

- 参数监测范围：

12.1  气道压力：﹣10cmH2O-100cmH2O

12.2  自主呼吸频率：0-200bpm

12.3  流量：0-40L/min

12.4  呼气时间：0.4s-30s

12.5  吸呼比：1:1-1:10

- 应具有压力泄露补偿功能。

- 具有氧浓度自动校准功能。

- 可选配通气过程中氧浓度在线校准功能。

- 具有锁屏功能，可选择开启或关闭锁屏。

- 具有开机自检功能，自检信息图形指示功能，能直观指示自检状态。

- 可存储120小时趋势图/趋势表，2000条报警日记，并能掉电保存及报警回顾。

- 配置内置加热丝式重复使用呼吸管路，呼吸管路可高温高压消毒。

- 应具有湿化器外挂导轨，空压机安装底盘，吊臂、水袋支架安装座。

- 配备医用空气压缩机，与呼吸机主机同一品牌。

- 内置大容量锂电池，充满可使用≥4小时。

- 具有USB接口、RS232接口、网络接口、外部12-24V直流电源输入接口。

- 具有空气气源内置积水杯，用于过滤空气气源中的水汽。