参数：
1.显示
1.1类型：彩色液晶显示器。
1.2尺寸：7英寸。
1.3分辨率：800 × 480 像素。
1.4显示波形：≥3通道。
1.5波形显示时间：≥16秒（ECG）。
2.电源：220V交流电源或直流电源（通过逆变器）供电。
3.电池
3.1电池类型：≥一块免维护可充电电池。
3.2充电时间：关机状态下，充电至90%≤2小时，充电至100%≤3小时。
★3.3电池容量计：有电池电量指示装置，可快速评估电池电量。
4.电池容量
4.1监护模式： ≥3小时，ECG处于典型工作状态，记录仪不打印，屏幕亮度为最低。
4.2除颤模式： ≥100次，360J能量，充电间隔不大于一分钟，记录仪不打印。
5.记录仪
5.1记录方式：高分辨率热敏点阵打印。
5.2记录通道：不少于 3 道。
5.3走纸速度：25 mm/s、50 mm/s。
5.4记录纸宽：50 mm。
6.数据管理
6.1病人档案：100 份。
6.2事件记录：单个病人最大可记录 1000 条事件。
6.3波形存储： 24 小时连续ECG 波形存储。
6.4趋势存储：72 小时全参数回顾。
6.5录音时间：180 分钟（AED），其中单个病人 60 分钟。
6.6数据导出：可通过U盘将数据导出到病人综合数据管理系统软件。
7.除颤
★7.1除颤波形：双相指数截断波形（BTE），可根据病人阻抗进行自动补偿。
7.2能量精度：±2 J 或 ±15％（取大者）。
7.3充电时间：使用新的充满电的电池，充电到 200 J 小于5s，充电到 360 J 小于8s。
7.4电击发送：通过多功能电极片，或者电极板。
7.5病人阻抗范围：1.体外除颤20—200Ω；2.体内除颤15—200Ω
7.6手动除颤。
7.6.1输出能量：体外除颤： 5-360J（单相）/5-200J（双相）。体内除颤：1-50 J。
7.6.2同步放电延时小于60 ms（自R波尖峰起）。
7.7AED（自动除颤）。
7.7.1输出能量：用户可配置。
7.7.2电击序列
电击能量100～360 J 可配置。
电击次数1，2，3 次可配置。
8.无创起搏（选配）
8.1起搏波形：单向方波脉冲。
8.2脉冲宽度：20 ms，±5%。
8.3起搏模式：按需起搏/固定起搏。
8.4起搏频率：40—170 ppm，±1.5%.。
8.5起搏电流：0—200 mA，±5% 或 5mA（取大者）。
8.6降速起搏：当功能激活时，起搏频率降为原数值的1/4。
9.ECG监测
9.1心电输入：3导ECG 导联线，5导ECG 导联线，电极板，多功能电极片。
9.2导联选择：I、II、III、aVR、aVL、aVF、V、电极板/多功能电极片。
9.3心率测量范围：
成人：15—300 bpm；2.小儿：15—350 bpm；3.新生儿：15—350 bpm。
10.呼吸监测
10.1测量方法：胸阻抗法。
10.2测量范围：成人：0—120 rpm；小儿、新生儿：0—150 rpm。
10.3分辨率：1 rpm。
11.可支持masimo 或 nellcor 血氧监测。
12.符合除颤专用安全标准。
14.具备良好的防水性能，防水级别IPX4。
15.具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。