大庆市人民医院电子支气管内窥镜医疗设备采购项目招标公告（第三次）

- 项目编号：RMYYYX2534

- 二、项目名称：电子支气管内窥镜医疗设备采购项目

三、采购方式：竞争性谈判

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 1、必须具有独立承担民事责任的能力。

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

- 3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

- 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

- 5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

- 6、法律、行政法规规定的其他条件。

（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。

（三）本次采购不接受联合体投标。

六、投标提供书面资料:

| 序号 | 投标文件 | 包含项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生产厂家资质 | 企业法人营业执照 |
| 2 |  | 医疗器械注册证复印件 |
| 3 |  | 医疗器械生产企业许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质） |
| 4 | 经销商资质 | 企业法人营业执照 |
| 5 |  | 医疗器械经营许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质） |
| 6 |  | 开户许可证 |
| 7 |  | 法人代表授权书 |
| 8 |  | 法人代表身份证复印件 |
| 9 |  | 投标代表身份证复印件 |
| 10 |  | 所投产品逐级授权 |
| 11 | 产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价 |  |
| 12 | 投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性 |  |
| 13 | 勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》 |  |
| 14 | 技术规范偏离表（提供佐证材料） |  |
| 15 | 所投产品彩页及产品检验报告 |  |
| 16 | 提供所投产品配置清单 |  |
| 17 | 售后服务承诺书及质量保证协议 |  |
| 18 | - 提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前） |  |
| 19 | 提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件 |  |

说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

- 七、技术需求及数量：见附件

- 八、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式

4.投标日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

九、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2025年9月8日至2025年9月10日；上午8：30-11：00，下午13：30-16：00。

（三）报名方式：大庆市人民医院后勤二楼201室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医学装备科。

（五）开标时间及地点：2025年9月12日上午8：30，机关四楼学术报告厅，如有变化另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、咨询电话：0459-6612940      0459-6612089

附件1：(包一)

| 序号 | 采购项目 | 使用科室 | 预算单价（万元） | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子支气管内窥镜 | 重症医学科 | 7.6 | 2 |  |

大庆市人民医院

2025年9月5日

附件2：

电子支气管内窥镜主要技术参数

一、操作手柄（含插入管）：

1.适用范围：适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。

2.成像原理：电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维。

3.采用高清CMOS镜头,镜子图像像素≥16万。

★4.软镜插入管外径5.8±10％mm，工作通道≥3.0mm。

★5.插入部有效长度≥600mm±3％，自带有刻度标识，有利于操作者辨别诊治时的插入长度。

★6.视场角≥120°±10％。

★7.景深：3-100mm。

★8.插入管弯曲部弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°，双向弯曲≥310°，配合前端更小弯曲半径，精准诊疗。

9.弯角手轮上应有操作方向U、D标记，角度把手调节至D处时，弯曲部向下弯曲，角度把手调节至U处时，弯曲部向上弯曲。

10.镜体与主机之间采用一键插拔，需方便医护人员应急操作，迅速成像。

11.操作手柄前端具有左右旋转关节和转轴定位点，可带动插入软管部先端左右旋转，向左120°向右120°。

12.插入管具有被动弯曲功能，可保证插入管顺畅插入，减少粘膜损伤。

13.吸引阀座带卡槽，具有防脱落设计，解决吸引按钮易脱落的临床风险，无需专机专用耗材。

14.连接方式：视频转接线与操作手柄可直接连接安装，镜体可耐受浸泡消毒。

15.操作手柄有1个独立电子功能的按键。

16.可以升级搭配15英寸屏幕主机；搭配15英寸屏幕后可以定义功能:

16.1.操作手柄按键可控制图像缩放功能；

16.2.操作手柄按键可控制拍照、录像功能，录像同时进行拍照；

16.3.操作手柄按键可控制图像冻结和解冻，图像冻结同时进行拍照。

16.4.搭配专用图像处理器，可以根据图像处理器实现按键自定义功能，满足不同医生操作习惯和需求。

17.照明光源和观察视场的重合性：在工作距离处照明光斑应充满视场，无明显的亮暗分界线。

18.内置两颗LED冷光源，内镜镜头具备防雾功能，无需预热即可观察。

★19.操作部防水等级：IPX7。配备防水盖，可进行全浸泡消毒。

20.消毒灭菌无需ETO帽、NT阀，无需更换配件。

21.可升级搭配主机，主机屏幕≥8英寸。

22 .8英寸主机内置多媒体系统，可拍照、录像，可在主机上直接浏览、回放。

23.15英寸背后支撑架可实现显示器上下0-180°旋转，方便特殊体位的操作，方便诊疗时摆放和携带。搭配台车使用可满足急诊、普通病房、 ICU和手术室等多种场景的临床应用。

24.15英寸主机可通过至少三种信号线方式（HDMI、DVI、SDI)外接显示器，实现实时显示传输。

25.15英寸主机内置锂电池，容量不低于9500mAh，工作时间≥360分钟，具备电量管理功能。

26.主机与各种手柄均可带电一键热插拔连接、分离，无需旋转，方便临床使用及携带。

27.可选配显示器工作站，工作站屏幕≥22寸，内置病例管理系统，支持并列管理功能，可制作图文报告、视频报告、查看、编辑、打印病例报告。

★28.清洗、消毒、灭菌：适用于环氧乙烷气体灭菌、2-3.5%的戊二醛溶液消毒。

二、产品维护服务：软件终身免费升级。

三、培训服务：

1 提供专业的人员上门培训，保证操作者能掌握产品操作技能。

2 拥有完善的系统培训方案，可提供针对性的培训课程及相关学习资料。

四.配置清单：

1内窥镜：1条

2防水盖：1个

3钳道阀：1个

4吸引阀：1个

5测漏表：1个

6清洗灌流器：1个

7测漏接头：1个

8合格证：1个

9保修卡：1个

10镜箱：1个

★五、设备生产日期为2025年1月份以后。

- 备注：“★”为必须满足条款，如有1条不满足，投标无效；非“★”条款如有3条不满足，投标无效。