大庆市人民医院全自动血栓弹力图仪及配套耗材采购项目招标公告

项目编号：RMYYYX2553

二、项目名称：全自动血栓弹力图仪及配套耗材
三、采购方式：竞争性磋商

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

     1、必须具有独立承担民事责任的能力。
    2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
    3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
    4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
    5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
    6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。
（三）本次采购不接受联合体投标。

五、投标提供书面资料:

	序号
	投标文件
	包含项目

	1
	生产厂家资质
	企业法人营业执照

	2
	
	医疗器械注册证复印件

	3
	
	医疗器械生产企业许可证或备案凭证

	4
	经销商资质
	企业法人营业执照

	5
	
	医疗器械经营许可证或备案凭证

	6
	
	开户许可证

	7
	
	法人代表授权书

	8
	
	法人代表身份证复印件

	9
	
	投标代表身份证复印件

	10
	
	所投产品逐级授权

	11
	产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价。投标报价明细中应包含医用耗材的国家医保编码、黑龙江医保服务平台挂网价格，且投标报价不能高于平台挂网价格。并将黑龙江医保服务平台挂网价格查询的截图附到投标报价明细后面。 

	12
	投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性

	13
	勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》

	14
	技术规范偏离表

	16
	售后服务承诺书及质量保证协议

	17
	提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前）

	18
	提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件




说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

六、技术需求：见附件1

七、评分细则：见附件2

八、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式     

4.日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应（目录中的内容顺序应与投标文件所包含的项目一致）。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

九、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2026年1月4日至2026年1月8日；上午8：30-11：00，下午13：30-16：00。

公示期至2026年1月10日

（三）报名方式：大庆市人民医院后勤二楼201室现场报名。
（四）资质审核科室：大庆市人民医院医学装备科

（五）开标时间及地点：另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、咨询电话：0459-6612089（采购办） 

0459-6612940（医学装备科）

附件1：

	序号
	采购项目
	使用科室
	参照规格型号或参数
	预算单价（元）
	备注

	1
	全自动血栓弹力图仪
	输血科
	1台
	30000
	

	2
	血栓弹力图普通杯检测试剂盒（凝固法）
	输血科
	人份/测试
	85
	

	3
	血栓弹力图（肝素）检测试剂盒（凝固法）
	输血科
	人份/测试
	90
	

	4
	血栓弹力图试验（血小板-AA)试剂（凝固法）
	输血科
	人份/测试
	95
	

	5
	血栓弹力图试验（血小板-ADP)试剂（凝固法）
	输血科
	人份/测试
	95
	

	6
	反应杯
	输血科
	个
	/
	

	7
	强力清洗液
	输血科
	瓶
	/
	

	8
	浓缩清洗液
	输血科
	瓶
	/
	

	9
	质控品
	输血科
	盒
	/
	

	备注：在临床检测中出现的任何损耗例如：反应杯、肝素、AA、ADP等均由供应商承担


招标参数：

所投设备需满足上述条件方可报名。

	序号
	参数名称
	内容要求

	1
	用于血栓弹力图（高岭土）、血栓弹力图（肝素）、血栓弹力图（血小板-AA)、血栓弹力图（血小板-ADP）的项目检测

	2
	设备要求
	全自动化程度，孵育，自动传输进样功能，自动连续上传测试杯、自动加样、自动加试剂，自动传输结果、直到结果输出。减少人为误差。

	3
	设备精密度
	仪器精密度CV≤5%

	4
	检测原理
	全血、凝固法检测原理

	5
	仪器通道
	单台仪器检测通道应≥8通道，通道相互独立

	6
	反应杯
	具有原厂配套反应杯，反应杯为独立式非联排，支持随时添加。

	7
	进样量
	可一次性装载至少30个样本，可连续不间断进样

	8
	进样方式
	支持智能识别不同类型采血管，兼容不同直径和不同高度采血管，优选采血管直接上机。

	9
	检测速度
	≥30测试/小时

	10
	样本孵育
	自带孵育功能，开机自动孵育，缩短等待时间

	11
	配套试剂
	试剂为原厂生产注册，试剂盒（普通杯、肝素酶杯、血小板聚集功能（AA及ADP途径）、功能性纤维蛋白检测、激活凝血检测、），有效期≥12个月，检测试剂其他必要的附属试剂及耗材成本包含在主试剂内

	12
	试剂位
	≥10个试剂位，含冷藏功能

	13
	试剂稳定性
	试剂开封后，2℃-8℃下可保存≥30天

	14
	质控
	定期免费提供原厂质控品和技术支持，可校正各通道标准值，确保设备的长期稳定性和准确性。

	15
	急诊优先功能
	急诊样本优先检测，实现随到随测。

	16
	数据传输
	双向HIS和 LIS 链接，数据与图像自动抓取上传。

	17
	温度控制
	每个通道均有温度控制系统

	18
	样品位
	≥30个

	19
	信息输入 
	机器内置条码扫描，支持试剂盒、样本条码扫描

	20
	清洗位
	1个

	21
	智能检测
	支持加样针堵针、空吸和液面检测报警，确保检测结果准确。

	22
	软件功能
	支持日志记录与筛选查询，支持样本曲线及参数同屏叠加显示，支持试剂和反应杯数量查看，支持测试通道状态及测试项目查看，支持休眠模式。

	23
	输出参数
	国际标准参数，至少包括R值，α角度，K值，SP，MA值，EPL，A，CI，LY30，抑制率，MAADP，MAAA

	24
	重复性
	所有配套试剂药监局批准的说明书上 CV ≤ 10%

	25
	报告模式
	数据+图形，支持自定义参数输出及打印，参数可调。

	26
	报告打印
	中文结果、图形输出，中文结论+原图报告

	27
	保修期限
	设备保修期≥5年

	


附件2.试剂和设备招标采购评分细则

	一．资质要求

	拟参与本项目的供应商所投产品如果为以下类别产品应具备相应品类的相关证件：①所投产品为Ⅰ类医疗器械：供应 商提供制造商相应产品的有效期内的《医疗器械生产备案凭证》（进口产品除外）、《医疗器械备案凭证》及《医疗 器械备案信息登记表》； ②所投产品为Ⅱ类医疗器械：供应商提供制造商有效期内的《医疗器械生产许可证》（进口 产品除外）及相应产品的《医疗器械注册证》。如供应商为代理商，同时提供有效期内的《第二类医疗器械经营备案 凭证》； ③所投产品为Ⅲ类医疗器械： 供应商提供制造商有效期内的《医疗器械生产许可证》（进口产品除外）及相 应产品的《医疗器械注册证》，如供应商为代理商，同时提供有效期内的《医疗器械经营许可证》。


	二、评分细则

	评审因素
	评审标准

	分值构成
	技术部分：40分

商务部分：15分

报价得分：45分

	技术部分
	技术参数（35分）


	1.用于血栓弹力图（高岭土）、血栓弹力图（肝素）、血栓弹力图（血小板-AA)、血栓弹力图（血小板-ADP）的项目检测（2分）

2.设备要求：全自动化程度，孵育，自动传输进样功能，自动连续上传测试杯、自动加样、自动加试剂，自动传输结果、直到结果输出。减少人为误差。（2分）

3.设备精密度：仪器精密度CV≤5%（2分）

4.检测原理
全血、凝固法检测原理（1分）
5.仪器通道
单台仪器检测通道应≥8通道，通道相互独立（1分）
6.反应杯
具有原厂配套反应杯，反应杯为独立式非联排，支持随时添加。（1分）
7.进样量
可一次性装载至少30个样本，可连续不间断进样（1分）
8.进样方式
支持智能识别不同类型采血管，兼容不同直径和不同高度采血管，优选采血管直接上机。（2分）
9.检测速度
≥30测试/小时（1分）
10.样本孵育
自带孵育功能，开机自动孵育，缩短等待时间（1分）
11.配套试剂
试剂为原厂生产注册，试剂盒（普通杯、肝素酶杯、血小板聚集功能（AA及ADP途径）、功能性纤维蛋白检测、激活凝血检测），有效期≥12个月，检测试剂其他必要的附属试剂及耗材成本包含在主试剂内（2分）
12.试剂位
≥10个试剂位，含冷藏功能（1分）
13.试剂稳定性
试剂开封后，2℃-8℃下可保存≥30天（2分）
14.质控
定期免费提供原厂质控品和技术支持，可校正各通道标准值，确保设备的长期稳定性和准确性。（2分）
15.急诊优先功能
急诊样本优先检测，实现随到随测。（2分）
16.数据传输
双向HIS和 LIS 链接，数据与图像自动抓取上传。（1分）
17.温度控制
每个通道均有温度控制系统（1分）
18.样品位
≥30个（1分）
19.信息输入
机器内置条码扫描，支持试剂盒样本条码扫描（1分）
20.清洗位
1个（1分）
21.智能检测
支持加样针堵针、空吸和液面检测报警，确保检测结果准确。（1分）
22.软件功能
支持日志记录与筛选查询，支持样本曲线及参数同屏叠加显示，支持试剂和反应杯数量查看，支持测试通道状态及测试项目查看，支持休眠模式。（1分）
23.输出参数
国际标准参数，至少包括R值，α角度，K值，SP，MA值，EPL，A，CI，LY30，抑制率，MAADP，MAAA（1分）
24.重复性  所有配套试剂药监局批准的说明书上 CV ≤ 10%（1分）
25.报告模式
数据+图形，支持自定义参数输出及打印，参数可调。（1分）
26.报告打印
中文结果、图形输出，中文结论+原图报告（1分）
27.保修期限
设备保修期≥5年（1分）

	
	产品规格 (1分)
	试剂与设备需满足临床需求的产品规格，提供详细规格列表。

	
	产品质量保证措施

 (2分)
	投标人提供的产品质量保证措施，包括以下内容：（1）本项目产品质量检验报告；（2）本项目产品质量承诺。未提供不得分。

	
	培训方案 (2分)
	投标人提供的培训方案，包括以下内容： （1）技术培训方式；（2）配备的专职培训人员或讲师；（3）培训操作功能。

	商务部分
	售后服务 (5分) 
	投标人提供的售后服务方案，包括以下内容：

（1）响应时间售后服务方案：承诺提供7×24小时快速响应服务，接到客户故障报告后，维修响应时间≤12小时，维修到达现场时间≤48小时（非工作日视情况尽快安排），确保问题及时解决，满足得2分；

（2）投标人应具有低温仓储、运输体外诊断试剂的能力（1分）。

（3）售后服务保修：承诺设备免费保修5年得1分，每增加一年免费保修得0.2分，最高得2分。

	
	合作情况(10分)
	投标项目具有全国三级甲等医院成功案例。每提供一份清晰可见的投标项目的发票或入院合同复印件得1分，最多得10分。

	投标报价
	试剂耗材报价得分（40分） 
	最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值。

	
	仪器设备报价得分（5分） 
	最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值。


大庆市人民医院

2025年12月31日



