大庆市人民医院牙科综合治疗机采购项目招标公告

项目编号：RMYYYX2620
二、项目名称：牙科综合治疗机
三、采购方式：院内竞争性谈判

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

    1、必须具有独立承担民事责任的能力。
    2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
    3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
    4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
    5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
      6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。
（三）本次采购不接受联合体投标。

六、投标提供书面资料:

	序号
	投标文件
	包含项目

	1
	生产厂家资质
	企业法人营业执照

	2
	
	医疗器械注册证复印件

	3
	
	医疗器械生产企业许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质）

	4
	经销商资质
	企业法人营业执照

	5
	
	医疗器械经营许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质）

	6
	
	开户许可证

	7
	
	法人代表授权书

	8
	
	法人代表身份证复印件

	9
	
	投标代表身份证复印件

	10
	
	所投产品逐级授权

	11
	产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价

	12
	投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性

	13
	勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》

	14
	技术规范偏离表[实质性参数需提供产品检测报告，产品技术要求（办理产品注册时投交的材料），或具有法律效力的佐证材料]

	15
	所投产品彩页及产品检验报告

	16
	提供所投产品配置清单

	17
	售后服务承诺书及质量保证协议

	18
	提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前）

	19
	提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件




说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

七、技术需求及数量：见附件

八、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式     

4.日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

九、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2026年4月2日至2026年4月6日（法定节假日除外）。

（三）报名方式：大庆市人民医院后勤二楼205室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医学装备科。

（五）开标时间及地点：另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、咨询电话：0459-6612089  （采购办） 

0459-6612941 （医学装备科）         
附件1：(包一)

	序号
	采购项目
	使用科室
	预算单价

（万元）
	合计

（万元）
	数量
	备注

	1
	牙科综合治疗机
	口腔科
	7.5
	15
	2
	


  大庆市人民医院   

2026年4月1日
附件

牙科综合治疗机主要技术参数

一、工作条件：

1.环境温度5℃—40℃，相对湿度≤80%。

2.供气压力范围0.55—0.80Mpa, 流量>55L/min。

3.水源水压范围0.20—0.40Mpa, 流量>10L/min。

二、牙科椅：

1.采用进口阻燃纤维皮料，皮革表面需防霉抗菌，质地柔软、舒适耐磨，方便擦洗消毒，原厂质保5年。（参照ASTM G21-2021标准，抗真菌性能测定；参照ISO22196:2011标准，大肠杆菌和金黄色葡萄球菌的抗菌率皆不低于99.9%）（提供检测报告）

2.整体采用金属材质骨架和底座，靠背可调节至低于水平≥12°，座椅后倾角≥10°可用于病患休克时紧急治疗。

★3.专业蝴蝶形靠背，肩部较窄，靠背及坐垫均有一体式护腰设计，可有效保护腰部，为患者腰部有良好的支撑，提高患者治疗的舒适度。（提供检测报告）

4.弯板采用精密铝合金铸造工艺，（铸铝材质分析具备国家实验室认证的第三方检测机构出具的检验报告）靠背及坐垫采用 3D立体结构，精选软硬双层高弹海绵填充，打造软支撑系统，舒缓患者疲劳，靠背主体采用冷轧钢板和静电喷涂工艺；靠背内衬板采用ABS工程塑料的材质，防潮防霉；安装采用挂扣式，方便拆卸。

5.牙科椅安装互锁装置和防压装置，下降过程中遇阻时，马上停止并且会反向上升，确保工作时的安全性。

6.座椅升降范围最高≥800 mm，最低≤320 mm；座椅最大承重≥220 kg。

7.折叠式双关可调节头枕，旋钮调节；头枕角度可在360°范围内做任意调整，头枕伸缩范围0-150mm，适用不同年龄和不同身高的患者需求。

8.变频防抖系统；牙椅在牙科椅启动及停止时运行平稳，无顿挫感，提高患者治疗的舒适度。

9.牙科椅配有左右扶手，上盖IMD一体注塑成型，耐日常刮擦，可用酒精和次氯酸消毒，耐黄变性好。右扶手可上下翻转180度，方便患者上下。

10.牙科椅采用24V直流电机驱动；低噪音，动力稳定，运行平稳。

11.牙科椅具备供水冲痰联动功能、灯椅联动功能、智能复位功能、紧急制动安全装置等功能。

三、工作台：

1.下挂式器械盘，微电脑控制系统，主控操作界面有≥22个触摸感应按键：设置键、设有水杯加热键、漱口水键、消毒键、冲盂水键、复位键、手机水加热键、观片灯键、口腔灯键、牙椅升、降、俯、仰键、吐痰键、急救键、水源转换键、计时器、童锁键等，可设置3组，每组3个，共9个预设记忆椅位。

★2.器械盘主控操作界面采用MCU感应触控开关，操控感应灵敏，抗干扰强。

★3.器械盘主控操作界面上，具有童锁功能，治疗中或者清洁擦拭面板时可以锁住椅位运动，防止误操作；按下锁屏键后，操作与椅位运动相关的键均无动作，可长按锁屏键解除。

4.器械盘主控操作界面上，具有一键水源转换功能（水瓶水与市政水源转换一键转换），提高医生工作效率。

5.设有清洁椅位，将牙科椅升到双高状态，便于牙椅内部管路排水和物表清洁。

6.器械盘主控台配有4.3寸高清彩色液晶触控显示屏（800x480像素）。可显示：牙科椅的运动状态，手机的转速，手机气压，消毒状态，水瓶缺水牙椅故障代码等。

7.器械盘平衡臂能承受重量≥5kg，器械盘具备气刹锁定平衡臂固定装置，医生可随意调整器械盘的高度。

8.器械盘主控台配备有SD储存功能，消毒记录可导出打印。

9.器械盘面尺寸53*35cm，可以容纳更多的器械。盘面配有硅胶防污垫，可135℃高温高压消毒。（硅胶防污垫具备耐高温老化测试的第三方检测报告）

10.器械盘内部水路配备有防回吸装置，可防止交叉感染的发生。

11.器械盘面倾斜度应不大于3°，上下运动范围≥440mm，转动角度≥160°。

12.器械盘内部阀体采用全铜材料，阀体膜片选用进口膜片，故障率更低。

13.六联手机挂架，可左右旋转，可调节俯仰的角；配置三用枪一支（冷），国标4孔高速手机管2条，国标4孔低速手机管1条，还可同时加装电马达和洁牙机等，能最大化的满足医生临床需要。

14.手机管和三用枪外管，采用高抗撕硅胶材料，表面静电喷涂，易清洁，不易发黄。

15.手机螺旋套采用不锈钢材质，耐腐蚀，不易滑牙。

四、侧箱：

1.落地大侧箱，牙椅更稳重不晃动。侧箱整体可旋转≥60°，有利于四手操作。

2.侧箱外壳采用ABS工程塑料的材质，耐酒精腐蚀，耐黄变性；双边门板采用卡扣易拆装，方便维护与保养。（侧箱外壳具备耐酒精测试、耐uv老化的第三方检测报告）

3.侧箱框架内部水气路和电路进行分区，由金属板阻隔。

★4.智能语音提醒功能，水瓶缺水播报、消毒模式播报、痰盂防撞语音等提醒功能。

5.配置漱口水加热器：24伏低压恒温防干烧热水器，水温40±5度；漱口水水温数字显示，具有超温安全保护；水杯供水系统和冲痰盂系统可根据医生的要求设定时间。

6.配备隐藏式3L的储水瓶1个，注水时无需旋下瓶体；内置式手机净水系统，采用自动泻压与增压，可灵活选择自来水或纯净水。

7.配备USB充电接口2个。

8.采用可拆卸陶瓷痰盂设计，方便清洗与维护，整体可≥90°旋转。痰盂直径230mm，深度84mm；患者的吐痰时不易飞溅。

9.陶瓷痰盂配有下水过滤网，可拆卸清洗、浸泡消毒。

★10.配备排污口防臭系统，三路独立阀门排水防臭，防止诊所排污管道的废气和污水回流，防止医院臭味的发生，降低医患交叉感染的风险。

★11.配备牙椅气路冷凝水定时自动排水系统（空气调压阀），避免牙椅气路串水，减少治疗风险。

五、助手位：

1.助手盘操作界面有≥18个触摸感应按键，设有水杯加热键、漱口水键、冲盂水键、复位键、手机水加热键、消毒键、水源转换键、口腔灯键、牙椅升、降、俯、仰键、吐痰键、急救键、童锁键、记忆位等功能键，与主控功能键基本一致，提升助手工作便捷性。

2.助手盘操作界面采用MCU感应触控开关，操控感应灵敏，抗干扰强。

3.助手盘配备5个器械挂架，配置三用枪一支（热），强吸，弱吸各一支，可预留加装光固化机、洁牙机或预留同时安装负压强弱吸和普通强弱吸双抽吸。

4.强、弱吸手柄采用进口高分子材料制成，过滤器为外置旋入式设计，轻松拆装，密封性佳，滤网采用高分子材料，耐强酸强碱腐蚀。（具备强弱吸过滤器、强弱吸手柄垫耐酸碱的第三方检测报告，强弱吸手柄耐高温老化测试的第三方检测报告）

5.助手盘有置物平台，配有硅胶防污垫，可135℃高温高压消毒。（硅胶防污垫具备耐高温老化测试的第三方检测报告）

6.助手盘面可350度旋转，3关节连接臂，可210度大范围活动，利于四手操作。

7.吸唾系统配有过滤网，有效防止异物堵塞。

8.吸唾过滤网可拆卸清洗、浸泡消毒。

六、口腔灯：

1.具有同一质保期八灯珠LED节能口腔灯，应该同一品牌备案，确保质保期内免费维修，白光/黄光/混光三种模式切换，一键防固化模式；通过调整滤光片，实现蓝光截止功能，光源柔和，独特的非直射式设计，减轻患者眼部的刺激感；7档调节，耗电量≦10W，节能环保，发热量低。

2.LED节能口腔灯光斑尺寸150*80mm；亮度可调范围8000-50000LUX。色温可调范围4200K-5200K，具有一键防固化模式。LED显示指数≧90；具备数字显示屏。

3.LED节能口腔灯功能控制，可用按键控制或无级感应控制。灯头可三轴旋转，提供最佳的照明位置。双把手可拆卸，便于清洗消毒。

4.具备待机照明模式，模拟人体呼吸频率闪烁光圈互动。

5.LED口腔灯控制键位于灯的中间、感应式位于灯的底部、医生工作台、助手工作台、脚控开关5个位置。

七、脚踏：

1.多功能脚踏设计；可控制牙科椅位升降、靠背俯仰、漱口水开关及冲痰水开关、口腔灯开关、吐痰开关、手机有干、湿转换及吹屑气功能、调节手机的转速。

八、感控：

★1.一键智能消毒程序，程序结束后，自动清空管路消毒液，自动执行管路干燥程序，防止生物膜再度生成；具有断电续消功能。

2.消毒盘可同时放2支三用枪、3支手机管、1支洁牙机管、1支强吸唾管、1支弱吸唾管进行消毒，同时可以对漱口水管道和痰盂下水管进行消毒。

3.配有SD卡自动记录储存消毒记录。

4.原厂臭氧发生器，零耗材，以水为原料无化学添加，产生臭氧消毒因子，快速杀灭细菌病毒。整机无需额外投入消毒剂，臭氧消毒因子抑制水管内细菌滋生及生物膜形成（提供第三方权威检测机构检测报告）。

★5.医用级双离子空气消毒系统，杀菌消毒技术适用于40立方米以内空间（提供消字号备案认证）。

九、其他：

★1.三级水过滤系统，分别为前置过滤器，过滤精度40um，二级过滤器高精度PP棉通过水量≥1kgf/cm2，精度:5um精密过滤，精密过滤水中铁锈杂质、胶体悬浮物等；三级热水杯过滤器，让水源更洁净，有效降低阀体、手机、洁牙机水路堵塞的风险。

2.微电子控制系统，可一键控制水电气开关，可轻松控制治疗机水、气、电。

3.60分钟进入待机状态，机器自动切断水气，节能安全。

4.整机使用进口材料水气管，材质柔软，韧性强，抗腐蚀强，经久耐用。

十、三用枪：

1.三用枪（冷/热各1支）：可喷水、气、雾，枪头可进行135℃高温和真空灭菌消毒。

十一、配置洁牙机操作系统

十二、医生椅：

1.多功能医师座椅符合人体工程学设计，铸铝材质五星脚，医用静音脚轮；6项调节，座椅和靠背角度调节，升降行程调节160mm，最低椅面高度455mm。

十三、三用枪≥2支

十四、治疗台≥1套

十五、牙科椅≥1张

十六、
LED口腔照明系统≥
1套

十七、
一键智能消毒系统≥1套

十八、
臭氧消毒系统≥1套

十九、空气消毒系统≥1套

二十、管路消毒系统≥1套

二十一、医师座椅≥1张

二十二、变频防抖系统≥1套

二十三、
主控操作系统≥1套

二十四、多功能脚踏控制系统≥1套

二十五、助手单元≥1套

二十六、热水器带自动恒温给水装置≥1套

二十七、可拆卸陶瓷痰盂≥1套

二十八、智能语音提醒系统功能≥1套

二十九、强吸、弱吸抽吸系统
≥1套

三十、三级水过滤系统≥1套

三十一、排污口防臭系统≥1套

三十二、气路冷凝水定时自动排泄系统
≥1套

三十三、设备生产日期为合同签订日期半年之内。

三十四、整机质保三年
备注：“★”为必须满足条款，如有1条不满足，投标无效；非“★”条款如有3条不满足，投标无效。


