大庆市人民医院胰岛素泵及配套耗材招标公告

项目编号：RMYYYX2633
二、项目名称：胰岛素泵及配套耗材
三、采购方式：院内竞争性磋商

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

    1、必须具有独立承担民事责任的能力。
    2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
    3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
    4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
    5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
      6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。
（三）本次采购不接受联合体投标。

六、投标提供书面资料:

	序号
	投标文件
	包含项目

	1
	生产厂家资质
	企业法人营业执照

	2
	
	医疗器械注册证复印件

	3
	
	医疗器械生产企业许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质）

	4
	经销商资质
	企业法人营业执照

	5
	
	医疗器械经营许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质）

	6
	
	开户许可证

	7
	
	法人代表授权书

	8
	
	法人代表身份证复印件

	9
	
	投标代表身份证复印件

	10
	
	所投产品逐级授权

	11
	产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价。投标耗材报价明细中应包含医用耗材的国家医保编码、黑龙江医保服务平台挂网价格，且投标报价不能高于平台挂网价格。并将黑龙江医保服务平台挂网价格查询的截图附到投标报价明细后面。 

	12
	投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性

	13
	勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》

	14
	技术规范偏离表[实质性参数需提供产品检测报告，产品技术要求（办理产品注册时投交的材料），或具有法律效力的佐证材料]

	15
	所投产品彩页和产品检验报告

	16
	提供所投产品配置清单

	17
	售后服务承诺书及质量保证协议

	18
	提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前）

	19
	提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件




说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

七、技术需求及数量：见附件

八、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式     

4.日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

九、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2026年5月18日至2026年5月22日，上午8:30-11:00；下午13:30-16:00。

公示期至2026年5月25日。
（三）报名方式：大庆市人民医院后勤二楼205室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医学装备科。

（五）开标时间及地点：另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、咨询电话：  0459-6612089  （采购办） 

0459-6612941 （医学装备科）
	序号
	采购项目
	使用科室
	参照规格型号或参数
	预算单价

（元）
	数量
	备注

	1
	胰岛素泵
	内分泌科
	详见采购需求
	39800
	3
	

	2
	储药器
	内分泌科
	详见采购需求
	不得高于黑龙江省医保网挂网价格
	按实际使用数量
	

	3
	输注管路
	内分泌科
	详见采购需求
	不得高于黑龙江省医保网挂网价格
	按实际使用数量
	


附件：1.采购需求一览表

2.评标细则
                    大庆市人民医院   

                     2026年5月15日
附件1:
采购需求一览表

	序号
	名称
	技术参数和规格型号
	数量
	单位
	备注

	1
	胰岛素泵
	★1.电池：可使用锂电池或碱性电池或可反复充电的镍氢电池，不使用专用电池。
★2.活性胰岛素显示：主屏幕显示当前活性胰岛素。
3.安全锁：是(默认，无需设置)。
4.防水性：IPX8(水深最深3.6米，最长24小时)。
5.储药器：≥300U(3mL)。
6.基础率最小步长：≤0.025U。
7.基础率时≥48段。
8.基础率模式：≤8种。
9.预设临时基础率：≤8种。
10.大剂量最小输注量：≤0.025U。
★11.大剂量输注方式：手动大剂量(常规大剂量/方波大剂量/双波大剂量)、大剂量向导、声响大剂量。
12.声响大剂量：步长可调整范围(0.1-2.0)U。
★13.预设大剂量：可支持≥8个。
14.校正大剂量功能：有。
15.碳水化合物系数分段设置：≤8段。
★16.报警/提示类型：声响/震动/声响加震动、通知指示灯闪烁。
17.储药器药量低提示：有(5-50U或2-24小时)。
18.管路更换提示：有(2-3天)。
19.错过餐前大剂量提示：有。
20.低电量提醒：有。

21.胰岛素输注受阻报警：有。
22.历史记录：摘要、每日历史、报警历史。

★23.适用人群：全年龄段。

★24.配置单包含：胰岛素泵，皮戴夹，管路夹，活动保护夹，5号电池。

25.设备与耗材为同一品牌，确保兼容性。
26.设备生产日期为合同签订之日近半年内。
	1
	台
	

	2
	冷

储药器
	1.由储药瓶，接头，推杆，吸药管针等组成。

2.容量：≥3ml。

3.材质：医用级聚丙烯+硅胶密封膜。

4.接口类型：设备配套专用接口。

5.灭菌方式：环氧乙烷（EO）灭菌，一次性使用。
	按实际需求量
	个
	

	3
	输注管路
	1.由储药器接头，输注软管，针头等组成，使用助针器植入，带针尖保护帽/罩式结构，防针刺伤。

2.接口类型：设备配套标准接头。

3.管路长度：配备60cm、80cm、110cm等规格。

4.留置针规格：配备6mm、9mm等规格，材质为PTFE/聚四氟乙烯材质。

5.留置方式：90°垂直留置。

6.分离器：快速分离。

7.敷贴：自带透气敷贴。

8.灭菌方式：环氧乙烷（EO）灭菌，一次性使用。
	按实际需求量
	套
	


备  注：

1.《采购需求一览表》及《评标细则》所列内容为采购人所提采购需求，投标人应认真仔细研究，投标时应慎重选择相应的产品及技术参数、规格型号等进行投标。

2.采购需求标注“★”的参数为实质性参数,如有任何一条不满足，取消评标资格,非“★”参数如有3条以上不符（含3条）则取消评标资格，投标人必须满足并提供招标文件规定的证明材料。若招标文件未明确要求何种证明材料，则以制造商公开发布的资料或检测机构出具的检测报告为准。若制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。

3.投标报价包括采购、运输、人工、安装、售后、验收、税费等所有费用。

4.经评审合格的投标文件，评标小组按综合评审得分从高到低的顺序依次推荐1-3名中标候选人。排名第一的为首选中标候选人，以此类推第二、第三中标候选人。当出现投标人综合评审得分相等时，按下列顺序排序：“投标报价”得分高的优先；仍相同时，“技术标”得分高的优先；依然相同时，由评标委员会现场抽签确定顺序。

5.质保期及售后服务：

（1）整机质保2年。
（2）售后服务：质保期免费提供售后服务和技术支持。

附件2：
评标细则
一、评审原则 
1.合法、合规原则。

2.公平、公正、科学、审慎、择优原则。

3.高分优先原则。衡量投标文件满足招标文件规定各项评审标准的程度，折算为综合得分分值，依据每个投标人的综合得分由高到低，依次确定排名顺序。

二、评审分值分配（满分100分）

1.技术标（27分）

2.商务标（23分）
3.报价标（50分）

4.评审内容（数值计算结果均保留两位小数，第三位四舍五入）

（1）技术标评审内容及标准（27分）

	评审项目
	分值
	评审标准

	耗材参数
	13分
	储药器

1.由储药瓶，接头，推杆，吸药管针等组成（1分）

2.容量：≥3ml（1分）

3.材质：医用级聚丙烯+硅胶密封膜（1分）

4.接口类型：设备配套专用接口（1分）

5.灭菌方式：环氧乙烷（EO）灭菌，一次性使用（1分）

二、输注管路

1.由储药器接头，输注软管，针头等组成，使用助针器植入，带针尖保护帽/罩式结构，防针刺伤（1分）

2.接口类型：设备配套标准接头（1分）

3.管路长度：配备60cm、80cm、110cm等规格（1分）

4.留置针规格：配备6mm、9mm等规格，材质为PTFE/聚四氟乙烯材质（1分）

5.留置方式：90°垂直留置（1分）

6.分离器：快速分离（1分）

7.敷贴：自带透气敷贴（1分）

8.灭菌方式：环氧乙烷（EO）灭菌，一次性使用（1分）

	产品规格
	2分
	耗材与设备需满足临床需求的产品规格，提供详细规格列表。设备与耗材为同一品牌，保证兼容性。

	培训方案
	6分
	供应商根据项目内容提供有针对性的培训方案，包含以下内容（1）技术培训方式；（2）配备的专职培训人员或讲师；（3）培训操作功能。每小项方案安排合理、完全满足项目实际需求得2分，未提供不得分。

	调试和验收方案
	6分
	评标小组根据投标人提供的调试和验收方案进行评审，（1）含调试内容及标准（2）验收制度（3）验收流程方案，每小项方案安排合理、完全满足项目实际需求得2分，未提供不得分。


（2）商务标评审内容及标准（23）
	评审项目
	分值
	评审标准

	合作情况
	10分
	业绩合同签订时间应自开标之日起上推两年内，与三级甲等医院签订的供货合同或发票，有一项加1分，加满10分为止。（投标文件中须提供业绩合同或发票，复印件或扫描件应能辨识买卖双方公章、签订时间，并加盖供应商公章；如业绩合同不能体现以上全部内容，可提供业绩合同甲方加盖公章的证明复印件或扫描件。否则，不得分）

	维修便利性
	3分
	评标小组根据投标人提供的维修便利性情况，进行综合评分。

(1)6（含）小时内到达现场并按要求完成维修服务，得3分；

(2)6（不含）-24（含）小时到达现场并按要求完成维修服务，得2分；

(3)24（不含）-36小时到达现场并按要求完成维修服务，得1分；

(4)未提供不得分。

	供货、安装实施方案
	2分
	针对本项目特点与供货期要求，供应商编制供货安装方案（1）安装进度计划、人员安排、人员管理措施（2）安装设备、现场保护，每小项方案安排合理、完全满足项目实际需求得1分，未提供不得分。

	售后服务方案
	2分
	针对本项目特点与售后服务要求，供应商编制售后服务方案。（1）建立完善的售后服务管理体系，包括客户服务中心，技术支持团队及备件备件供应和服务承诺（2）维护保修内容与范围，客户回访等每小项方案安排合理、完全满足项目实际需求得1分，未提供不得分。

	售后服务专业人员
	3分
	对供应商针对本项目配备专业的售后服务人员，有具体的人员名单、联系电话等得3分，未提供不得分。

	售后服务时间
	3分
	承诺设备免费保修2年得1分，每增加1年得1分，最多得3分。


（3）报价标评审内容及标准（50分）
	评审项目
	分值
	评审标准

	设备投标报价
	10分
	最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值。

	耗材投标报价
	40分
	最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值。


附件3：

设备质保期内质量问题处置条款

 1. 质量问题认定：本条款所指质量问题，为设备在质保期内，因产品自身设计、生产、原材料、装配等非人为因素、非采购方操作不当、非外力损坏导致的故障、性能不达标、无法正常运行等问题，不包含采购方人为损坏、违规操作、不可抗力造成的设备故障。

2. 维修及不合格认定：设备出现上述质量问题后，供货方需在接到采购方故障通知后，按合同约定时限指派专业人员开展免费维修工作；若经一次性维修后，设备仍无法达到合同约定的技术参数、使用标准及正常临床运行要求，经双方共同核验，即应判定为质量问题。供货方接到通知后拒绝进行核验的，视为认可采购方单方对质量问题的判定结果。

3.影响诊疗时长认定：设备经维修后故障仍然持续，导致采购方相关临床诊疗项目无法正常开展、诊疗工作被迫中断，累计影响时长达到3个工作日及以上的，即触发本条款后续处置规则。

4. 处置方式执行：满足以上情形的，采购方有权自主选择以下任一处置方式，供货方须无条件配合执行：

选择一：解除合同并退货，供货方需在采购方提出解除合同及退货要求后，即视为原合同解除并在约定时限内全额退还采购方已支付的全部设备款项，同时负责设备拆卸、运回等全部事宜并承担相关费用。如给采购方造成损失，供货方还应按照实际损失数额进行赔偿。

选择二：更换全新合格设备，供货方需在约定时限内，免费为采购方更换同型号、全新且符合国家及合同质量标准的合格设备，完成设备的运输、安装、调试及验收，确保设备立即投入正常临床使用。如给采购方造成损失，供货方还应按照实际损失数额进行赔偿。

5. 质保期限延长：若处置方式为更换全新设备，则质保期应以新设备更换完成，验收合格之日起重新计算。



