大庆市人民医院肌电图诱发电位仪采购项目招标公告

项目编号：RMYYYX2656
二、项目名称：肌电图诱发电位仪
三、采购方式：院内竞争性谈判

四、供应商资格要求：

（一）供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

    1、必须具有独立承担民事责任的能力。
    2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
    3、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。
    4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
    5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
      6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一项目采购。
（三）本次采购不接受联合体投标。

五、投标提供书面资料:

	序号
	投标文件
	包含项目

	1
	生产厂家资质
	企业法人营业执照

	2
	
	医疗器械注册证复印件

	3
	
	医疗器械生产企业许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质）

	4
	经销商资质
	企业法人营业执照

	5
	
	医疗器械经营许可证或备案凭证（与所投产品相对应资质）

	6
	
	开户许可证

	7
	
	法人代表授权书

	8
	
	法人代表身份证复印件

	9
	
	投标代表身份证复印件

	10
	
	所投产品逐级授权

	11
	产品报价明细：报价不能超过采购预算金额，超过预算金额视为无效报价

	12
	投标资料承诺书，保证投标资料真实性、有效性

	13
	勾选《大庆市人民医院采购供应商资格承诺函》

	14
	技术规范偏离表[实质性参数需提供产品检测报告，产品技术要求（办理产品注册时投交的材料），或具有法律效力的佐证材料]

	15
	所投产品彩页及产品检验报告

	16
	提供所投产品配置清单

	17
	国家企业信用信息公示系统截图

	18
	售后服务承诺书及质量保证协议

	19
	提供近三年内“信用中国网站”；“中国政府采购网”截图证明（本项目投标截止期前）

	20
	提供社保经办机构出具本单位及投标代表社会保障资金缴纳证明（基本医疗保险、基本养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险），新成立的企业（三个月内成立的）或在法规范围内不需提供的机构，应提供书面说明和有关佐证文件




说明：以上报名文件要求按顺序装订、字迹清晰、全部加盖公章。

特别提示：“社保经办机构”是指：《社会保险经办条例》（中华人民共和国国务院令第765号）第六十条中"社会保险经办机构"，即人力资源社会保障行政部门所属的经办基本养老保险、工伤保险、失业保险等社会保险的机构和医疗保障行政部门所属的经办基本医疗保险、生育保险等社会保险的机构。

税务部门出具的佐证文件（如完税证明）不作为有效资格条件。

六、技术需求及数量：见附件

七、投标文件格式

（一）标书要求：一本正本、三本副本，每页均加盖公章，装订方式为胶装，密封。

（二）参与两项或以上采购项目投标的需各项目独立做标书。

（三）标书封面须有以下内容

1.投标公司全称及正本或副本标识

2.投标项目名称（和招标公告中的采购项目一致）

3.投标公司联系人及联系方式     

4.日期

（四）标书内需含目录并与页码相对应。

（五）提供原件的需单独密封。投标文件一律不退，请投标方自留底稿。

八、报名须知

（一）中标价格为税后价格。

（二）报名时间：2026年8月24日至2026年8月26日（法定节假日除外）。

（三）报名方式：大庆市人民医院后勤二楼205室现场报名。

（四）资质审核科室：大庆市人民医院医学装备科。

（五）开标时间及地点：另行通知。

（六）投标代表（法人或法人授权人）请在开标时间前半小时携带身份证到达会场签到（签到时查验身份证件）。

十、咨询电话：0459-6612089 （采购办） 

0459-6612941 （医学装备科）         
附件1：(包一)

	序号
	采购项目
	使用科室
	预算单价

（万元）
	合计

（万元）
	数量
	备注

	1
	肌电图诱发电位仪
	神内三科
	32
	32
	1
	


  大庆市人民医院   

2026年8月21日
附件1
肌电图诱发电位仪主要技术参数

一、功能要求：通过检测诱发电位（VEP、AEP、SEP、MEP）、肌电图、神经电图等，为医生提供大脑活动、中枢神经、周围神经、肌肉的客观评价指标，指导门诊肌电图检查。

二、放大器

★1.通道数：≥6通道。

★2.输入阻抗：≥8000MΩ。

★3.共模抑制比：≥120dB。

★4.噪声电压：≤0.4μV（RMS）。

5.电压灵敏度：0.01μV/div～30mV/div，分档控制。
6.频率范围/幅频特性：0.1Hz～20kHz。
7.采样率：单通道最高采样率≥120kHz，A/D转换≥24比特。
8.扫描速度/采样时程范围：0.1ms/div～30000ms/div，可逐档设置。
9.陷波滤波：50Hz、60Hz或任意1-3个陷波频率点。
10.阻抗测量：所有输入电极及地电极均可检测。
11.放大器结构：台式一体化设计，支持交流/直流双供电。
三、电刺激器

1.电流脉冲强度：0～100mA，连续可调，误差±5%。
2.低恒流刺激强度：0～5mA，连续可调。
3.刺激分辨率：≤0.02mA。
4.脉冲宽度：0.05ms～1ms，连续可调，误差±5%。
5.脉冲频率：0.1Hz～100Hz，连续可调。
6.输出极性：正相、负相或双相。
7.刺激模式：单脉冲、双脉冲、串脉冲（2-9个脉冲可调）。
8.配有便携触摸式功能控制器（含强度、触发、存储、极性切换）。
四、声音刺激器

1.最大Click/短音声强：≥125dB（SPL峰值），最大可达140dB。（注：上限取最大140dB）
2.最大白噪声声强：≥105dB（SPL峰值），最大可达125dB。
3.声强分档可调，步长≤10dB。
4.刺激模式：左耳、右耳、双耳、左声右掩蔽、右声左掩蔽。
5.刺激波形：喀喇音、短纯音（500Hz～8kHz）、爆发音、Pips、调幅音等。
6.刺激极性：疏波、密波、疏密交替波。
7.刺激频率：0.1Hz～100Hz连续可调。
8.输出方式：标准声学耳机。
五、视觉刺激器
1.棋盘格图像显示器，可实现全屏黑白翻转。
2.棋盘格规格范围：4×3格至128×96格，分档可选。
3.刺激视野：全野、左半、右半、上半、下半及四象限。

4.LED闪光器：可分别给予左眼、右眼、双眼刺激。
5.闪光刺激频率：0.1Hz～50Hz。
6.LED照度：20Lux～55Lux（10cm距离）。
六、软件功能

1. 神经电图：包含运动传导速度（MCV）、感觉传导速度（SCV）、多节段传导、F波、H反射、重复电刺激（RNS）、瞬目反射（BR）、皮肤交感反应（SSR）、心脏副交感、运动单位数目、传导速度分布、自定义检测。

2. 肌电图：包含静息电位、运动单位电位（含自动分析及颜色标记）、干扰相（重收缩）自动分析、单纤维、运动单位指数（MUNIX）、自定义检测。

3.诱发电位

（1）体感诱发电位（SEP）：上肢、下肢、三叉神经、脊髓/阴部、中潜、长潜、自定义。
（2）听觉诱发电位（AEP）：脑干听觉（BAEP）、脑干听阈（AEPT）、40Hz稳态、中/长潜伏期、耳蜗电图、微音器电位、客观测听、高刺激率、自定义。
（3）视觉诱发电位（VEP）：模式翻转、LED闪光、中/长潜视觉、自定义。
（4）前庭诱发电位（VEMP）：颈肌（cVEMP）、眼肌（oVEMP）、咬肌（mVEMP），支持ACS、BCV、GVS三种刺激模式。（需提供软件截图）
（5）运动诱发电位（MEP）：上肢运动、下肢运动。
★4. 震颤分析：具备6轴姿态捕捉功能，无线蓝牙加速度传感器。（需提供软件截图）

5.事件相关电位（ERP）：包含P300（听觉/视觉）、三重P300、P50、失匹配负波（MMN）、伴随负电位（CNV）。

6.表面肌电（SEMG）：包含静息、功能态（多模式）、自定义；支持信号采集存储回放、峰峰值柱状图/频谱图实时显示、均值/积分面积统计、频率/疲劳度分析（过零率、平均波幅、平均频率、中值频率）。

7.通用软件功能

（1）波形处理：叠加、平滑、滤波、陷波、交换、平均。
（2）基线优化、伪迹抑制（含实时监测与动态剔除）。
（3）历史波形记录与变化趋势图。
（4）左右同屏对比（采集与测量分屏操作）。
（5）左右侧波形对比及差值/百分比自动计算。
（6）肌电波形可脱离设备进行肌音回放（示教功能）。
（7）波形显示格点大小多档可调。
（8）阻抗测试功能。
（9）内置中国人正常值数据库。
（10）全中文软件及报告（含神经/肌肉中文名称），报告格式可自定义，表格、数据、图形自动生成。
（11）数据库管理（导入/导出/查询）。
（12）支持自定义检测模板。
七、系统配置与服务

1.硬件配置

（1）工作站：Windows10及以上系统。
（2）处理器：工控主机或商用办公主机，主频≥1.7GHz。
（3）内存≥2G，硬盘≥320G。
（4）显示器≥21英寸液晶，具备激光打印功能。
（5）高档台车（显示器高度可调），配稳压隔离电源。
八、售后服务

★1.整机免费质保：≥3年，终身维修；保修期外只收零配件费，免维修费。
2.维修响应：接报后4小时内响应，24小时内到达现场。
3.提供400免费维修热线；若3个工作日内无法解决，提供备用机。
4.厂家确保消耗品及维修备件8年内长期供应。
九、整体要求

1.产品为低噪声、高抗干扰一体化台式系统，内置听觉、视觉、电刺激模块与接口。
2.符合GB9706.1-2020、GB9706.102-2021或YY9706.240-2021等安全及电磁兼容标准。
★3.产品整机设计寿命：≥8年。

★4.设备生产日期为合同签订日期半年之内。
备注：“★”为必须满足条款，如有1条不满足，投标无效；非“★”条款如有3条不满足，投标无效。

附件2
设备质保期内质量问题处置条款

 1. 质量问题认定：本条款所指质量问题，为设备在质保期内，因产品自身设计、生产、原材料、装配等非人为因素、非采购方操作不当、非外力损坏导致的故障、性能不达标、无法正常运行等问题，不包含采购方人为损坏、违规操作、不可抗力造成的设备故障。

2. 维修及不合格认定：设备出现上述质量问题后，供货方需在接到采购方故障通知后，按合同约定时限指派专业人员开展免费维修工作；若经一次性维修后，设备仍无法达到合同约定的技术参数、使用标准及正常临床运行要求，经双方共同核验，即应判定为质量问题。供货方接到通知后拒绝进行核验的，视为认可采购方单方对质量问题的判定结果。
3.影响诊疗时长认定：设备经维修后故障仍然持续，导致采购方相关临床诊疗项目无法正常开展、诊疗工作被迫中断，累计影响时长达到3个工作日及以上的，即触发本条款后续处置规则。

4. 处置方式执行：满足以上情形的，采购方有权自主选择以下任一处置方式，供货方须无条件配合执行：

选择一：解除合同并退货，供货方需在采购方提出解除合同及退货要求后，即视为原合同解除并在约定时限内全额退还采购方已支付的全部设备款项，同时负责设备拆卸、运回等全部事宜并承担相关费用。如给采购方造成损失，供货方还应按照实际损失数额进行赔偿。

选择二：更换全新合格设备，供货方需在约定时限内，免费为采购方更换同型号、全新且符合国家及合同质量标准的合格设备，完成设备的运输、安装、调试及验收，确保设备立即投入正常临床使用。如给采购方造成损失，供货方还应按照实际损失数额进行赔偿。

5. 质保期限延长：若处置方式为更换全新设备，则质保期应以新设备更换完成，验收合格之日起重新计算。


